ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
        MUNICÍPIO DE CANOAS
        Secretaria Municipal da Saúde
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – LEI 14.133/2021
1- INFORMAÇÕES BÁSICAS:
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde.

Processo SEI: 25.0.000033183-2

2- SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO:

  Nome: Marina Pasa Casagrande Zoch
  Matrícula: 126320

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição de Câmaras de Vacina, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, para suprir a necessidade do serviço de Tisiologia do Município, visa a garantir a eficácia e a segurança das vacinas, cumprir as normas regulatórias, evitar perdas financeiras e proteger a saúde pública. Trata-se de um equipamento essencial para a gestão adequada das vacinas e para a continuidade bem-sucedida dos programas de imunização.

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

A empresa contratada deverá estar regular com a Receita Federal, Estadual e Municipal, além de que não deverá estar impossibilitada de licitar e contratar com a administração pública.
A empresa fornecedora deve apresentar atestados de capacidade técnica para o fornecimento do item em conformidade com as especificações, bem como comprovar a regularidade fiscal e cadastral junto aos órgãos competentes.

O fornecimento dos itens estará condicionado ao processo de recebimento: Embora a apresentação de amostras não seja obrigatória para esta contratação, ressalta-se que o fornecimento estará condicionado ao processo de recebimento provisório e definitivo. Isso visa assegurar a conformidade dos produtos entregues com as especificações contratadas, garantindo a plena satisfação e eficácia na utilização.
a) provisório - no ato da entrega, pelo responsável por seu acompanhamento e/ou fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências do edital e seus anexos;
b) definitivo - por servidor responsável, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências quantitativas e qualitativas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados após o recebimento provisório.
Isso visa assegurar a conformidade dos produtos entregues com as especificações contratadas, garantindo a plena satisfação e eficácia na utilização.
Que os produtos sejam, preferencialmente, embalados individualmente de maneira apropriada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis e/ou que sejam recicláveis. Este cuidado visa garantir máxima proteção durante o transporte e armazenamento dos bens.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:
A análise de mercado revela a presença de algumas empresas especializadas em câmaras refrigeradas. Diante deste cenário, optou-se por implementar uma aquisição estruturada em Item, proporcionando a oportunidade de participação de mais empresas. A divisão em itens visa a inclusão de um maior número de empresas especializadas, fomentando a concorrência e garantindo uma gama abrangente de opções. Essa abordagem não apenas diversifica as fontes de fornecimento, mas também promove a inclusão de empresas de variados portes, fortalecendo a participação local.

6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A aquisição das câmaras de vacinas garantirá a conservação das vacinas, evitando perdas decorrentes de oscilações térmicas e quedas de energia, além de atender às exigências da legislação sanitária vigente.
Por tratar-se de aquisição de um itens específicos, compreende-se que será possível atender, de maneira integrada,às demandas que motivaram a contratação.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Os quantitativos estimados para esta contratação foram determinados com base na necessidade da Secretaria de Saúde.
ITEM	DESCRIÇÃO	Código CATMAT	QTD
1	CÂMARA DE VACINA Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento interno mínimo de 320 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 05 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Registro na ANVISA classe II, ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do proprietário em português. - Sistema de emergência para autonomia de até 36 horas na falta de energia; - Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; - Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; - Estabilizador de voltagem.	619313	2

O estimativo referente à compra de duas unidades de Câmaras de Vacina foi autorizado e previsto pelo Ministério da Saúde, conforme proposta 11413650000124090, proveniente da verba referente às enchentes.

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Os valores abaixo estimados foram coletados na planilha de preços, conforme anexo

ITEM	DESCRIÇÃO	Código CATMAT	QTD	MEDIANA	TOTAL
1	CÂMARA DE VACINA Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento interno mínimo de 320 litros úteis. - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - 05 prateleiras e/ou gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de vidro triplo tipo “no fog” ou “cega”. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica. - Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia – liga/desliga. - Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. - Registro na ANVISA classe II, ISO 13485, FDA ou CE. - Manual do proprietário em português. - Sistema de emergência para autonomia de até 36 horas na falta de energia; - Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; - Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; - Estabilizador de voltagem.	619313	2	R$ 14.352,83	R$ 28.705,66
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 28.705,66

9- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:
De acordo com as características do objeto, a divisão dos itens não acarreta prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala e se faz propícia à ampla participação de licitantes.
A entrega deverá ocorrer em uma única remessa, contemplando todos os itens.

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Foi realizada a compra de 19 unidades de Câmaras de Conservação de Vacinas através do SEI nº 24.0.000055326-0, a fim de abastecer as Unidades de Saúde do município de Canoas.

11- DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PAC:
A presente aquisição está alinhada aos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde. Essa iniciativa reforça o compromisso com a qualidade e eficiência dos serviços prestados, bem como com a adequada infraestrutura necessária para atender às demandas da comunidade.

12- DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Espera-se garantir a integridade das vacinas, a segurança dos pacientes e a redução de perdas financeiras com a aquisição das câmaras de vacinas, promovendo eficiência na gestão pública da saúde.

13- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:
Não há providências prévias ao contrato para serem adotadas. Por se tratar de sistema de aquisição, a Administração indicará um servidor responsável para o recebimento provisório e definitivo dos materiais.

14– PLANEJAMENTO À POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Dada a natureza do objeto que se busca adquirir, não há impactos ambientais significativos.

15- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Declara-se viável a presente contratação, atendendo às necessidades identificadas e às condições de mercado.

Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar:

  Nome: Marina Pasa Casagrande Zoch
  Matrícula: 126320